СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НІК 2301

Руководство  по эксплуатации

ААШХ.411152.007 РЭ

###### ООО «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»

г. Киев 2006

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на счетчики электрической энергии  НІК 2301 исполнений НІК 2301АП1, НІК 2301АП2, НІК 2301 АП3, НІК 2301 АК1, НІК 2301 АТ1 (далее - счетчики).

Счетчики предназначены для измерения активной энергии в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока, с трансформаторным и непосредственным подключением по напряжению и току. Счетчики используются для учета электроэнергии в любых отраслях.

# 1 Описание и работа

# 1.1 Технические характеристики счетчиков  приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Класс точности по ГОСТ 30207 | 1,0 |
| Номинальное напряжение Uн, В: для исполенний НІК 2301 АП1, НІК 2301 АП2, НІК 2301 АП3, НІК 2301 АК1; для исполенния НІК 2301 АТ1 | 3×220/380 3×100 |
| Допустимое отклонение напряжения сети, % | от минус 20 до плюс 15 |
| Номинальная сила ток Iн, A | 5 |
| Максимальная сила тока Iмакс, А: для исполенния НИК 2301 АП1; для исполенния НИК 2301 АП2; для исполенния НИК 2301 АП3; для исполенний НИК 2301 АК1, НІК 2301 АТ1 | 100 60 120 10 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Чувствительность | 0,004 Iн |
| Постоянная счетчиков, имп/кВт·ч | 8000 |
| Потребляемая мощность: в цепях напряжения, В·A (Вт); в цепях тока (I = Iн), В·A | не более 8,0 (1,5); не более 0,05 |
| Количество разрядов счетного механизма | 6+1 |
| Межповерочный интервал | 16 лет |
| Диапазон температур: рабочих; хранения | от минус 40 0C до плюс 55 0C от минус 40 0C до плюс 70 0C |
| Габариты: без кронштейна; с кронштейном | 213 мм × 173 мм × 83 мм 303 мм × 173 мм × 83 мм |
| Масса, кг | не более 2,3 |
| Относительная влажность | < 95 % при 30 0C |

1.2 Устройство и работа

1.2.1 Общие сведения

Измерительная часть счетчиков реализована на специализированной  интегральной микросхеме (далее – микросхема).

Счетчики имеют испытательный выход, соответствующий требованиям 
ГОСТ 30207, который предназначен для калибровки, поверки и передачи импульсов в автоматизированную систему учета электроэнергии.

Счетчики имеют светодиодные индикаторы “imp/kW·h” и “МЕРЕЖА”, а также  индикаторы состояния “А”, “В” и  “С”  назначение которых описано в таблице 2.

1.2.2 Принцип работы

Измерение активной электрической энергии осуществляется путем аналого-цифрового преобразования электрических сигналов, которые поступают от первичных преобразователей силы тока и напряжения, с дальнейшим вычислением мощности и интегрирования ее во времени. На выходе микросхемы формируется последовательность импульсов, частота которых пропорциональна активной мощности. В качестве первичных преобразователей силы тока и напряжения используются трансформатор тока и резистивный делитель. Микросхема формирует сигналы управления шаговым двигателем счетного механизма, испытательным выходом и индикатором функционирования.

Счетчики измеряют энергию с наростающим итогом независимо от ее направления. Обратное направление энергии возникает в случае неправильного подключения проводов генеретора и нагрузки. Работа индикатора функционирования и поверочного выхода при этом не нарушается.

1.2.3 Конструкция счетчиков

Конструкция счетчиков удовлетворяет требованиям ГОСТ 30207. Счетчики выполнены в пластмассовом корпусе, состоящем из цоколя, в который устанавливаются  печатная плата, зажимная плата с трансформаторами тока и прозрачного кожуха. Зажимная плата счетчиков закрывается крышкой. Цоколь и кожух счетчиков соединяется тремя пломбируемыми винтами. Для крепления счетчика в точке учета имеется специальный кронштейн. При установке счетчиков на DIN-рейку, кронштейн не используется. Конструкция счетчиков обеспечивает их защиту от воздействия постоянного и переменного магнитного поля повышенной интенсивности. Цепи тока и напряжения в счетчиках прямого включения НІК 2301 АП1, НІК 2301 АП2, НІК 2301 АП3  соединяются внешними перемычками, которые устанавливаться на предприятии-изготовителе.

Габаритные и установочные размеры счетчиков приведены в приложении А.

## 1.2.4 Стартовый ток и чувствительность

Счетчики начинают измерять энергию, когда мощность нагрузки превышает пороговое значение. При мощности ниже порогового значения энергия не регистрируется, индикатор функционирования не работает, импульсы на испытательном выходе не формируются.

## 1.2.5 Испытательный выход

Счетчики имеют испытательный выход, электрические параметры которого соответвуют требованиям ГОСТ 30207. Длительность выходных импульсов составляет около 30 mс. Индикатор функционирования “imp/kW·h” и испытательный выход работают синхронно. Испытательный выход может использоваться для передачи импульсов в автоматизированную систему учета электроэнергии.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка счетчиков к использованию

2.1.1 Извлечь счетчик из упаковки и убедиться в отсутствии механических повреждений, целостности пломб и наличии  паспорта.

2.1.2 Снять крышку зажимов счетчика.

2.1.3 Убедиться в том, что зажимная плата счетчика не имеет механических повреждений, следов интенсивного теплового нагрева, проверить надежность крепления перемычек, находящихся на зажимной плате над входными контактами цепей тока и напряжения.

2.1.4 Установить кронштейн на корпус счетчика в рабочее положение и зафиксироватьего его. При установке счетчиков на DIN-рейку кронштейн не используется.

2.1.5 Закрепить счетчик с помощью трех винтов или установить на DIN-рейке в рабочем положении в точке учета. Габаритные и установочные размеры его  приведены на рисунке А.1 в приложении А.

2.1.6 Провести подключение счетчика. Схемы подлючения счетчиков приведены на рисунках Б.1, Б.2 и Б.3 в приложении Б. Схема подлючения конкретного исполнения счетчика имеется на внутренней стороне крышки зажимов.

Примечание - Допускается эксплуатация счетчиков НІК 2301 АП1, НІК 2301 АП2, НІК 2301 АП3  с внешними трансформаторами тока при обеспечении надежного и безопасного  подключения цепей напряжения. Перемычки между зажимами 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8 счетчика при этом должны быть установлены в разомкнутое состояние или удалены.

2.1.7 Подать на счетчик напряжение.

2.1.8 Убедиться что индикаторы состояния указывают на штатную работу счетчика, в противном случае исправить подключение или заменить счетчик.

Таблица 2 - Состяние индикаторов

|  | Состояние индикаторов ”А”, ”В”, ”С” | Описание ситуации |
| --- | --- | --- |
| 1 | для счетчиков НІК 2301 АП1, НІК 2301 АП2, НІК 2301 АП3, НІК 2301 АК1 |
| 1.1 | Индикаторы не горят | Штатная работа счетчика |
| 1.2 | Частое мигание (с перидом 0,5 с) одного из индикаторов ”А”, ”В” или ”С” | Напряжение соответствующей фазы на входе счетчика более 1,15 Uном |
| 1.3 | Мигание (с перидом 2 с) одного из индикаторов ”А”, ”Б” или ”С” | Напряжение соответствующей фазы на входе счетчика менее 0,8 Uном |
| 1.4 | Индикаторы ”А”, ”В”, ”С” последовательно загораются и гаснут | Обратная последовательность фаз на входе счетчика |
| 1.5 | Одновременно мигают. Индикаторы ”А”, ”В”, ”С” одновременно загораются и гаснут | Обратное направление тока в одной из фаз (реверс) |
| 2 | для счетчиков НІК 2301 АТ1 |
| 2.1 | Индикаторы не горят | Штатная работа счетчика |
| 2.2 | Частое мигание (с перидом 0,5 с) одного из индикаторов ”А” или ”С” | Линейное напряжение Uав или Uсв на входе счетчика более 1,15 Uном |
| 2.3 | Мигание (с перидом 2 с) одного из индикаторов ”А”, ”Б” или ”С” | Отсуствует напряжение соответствующей фазы на входе счетчика |
| 2.4 | Индикаторы ”А”, ”В”, ”С” последовательно загораются и гаснут | Обратная последовательность фаз на входе счетчика |
| 2.5 | Одновременно мигают. Индикаторы ”А”, ”В”, ”С” одновременно загораются и гаснут | Обратное направление тока в одной из фаз (реверс) |

2.2  Использование счетчиков

2.2.1 В рабочем режиме счетчик измеряет активную электрическую энергию с нарастающим итогом.

2.2.2 Потребление энергии нагрузкой индицируется с помощью индикатора функционирования “imp/kW·h” на лицевой панели счетчика. Количество миганий индикатора пропорционально измеренной электроэнергии. Индикатор функционирования может использоваться для поверки счетчика при наличии в составе поверочного оборудования соответствующих фотоголовок.

2.2.3 Испытательный выход реализован на электронном ключе с оптической развязкой. Максимально допустимое напряжение ключа в разомкнутом состоянии 30 В, максимально допустимый ток ключа в замкнутом состоянии 30 мА.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание счетчиков при соблюдении условий эксплуатации проводится один раз в 16 лет специализированными подразделениями госэнергонадзора или организациями, имеющими право на проведение таких работ в соответствие с действующим законодательством.

3.2 Техническое обслуживание счетчиков проводится также при обнаружении увеличения погрешности измерения энергии.

3.3 Техническое обслуживание заключается в проведении операции ремонта, поверки счетчика в соответствие с разделом 8.

4 Гарантии изготовителя

## 4.1 При поставке счетчиков внутри Украины предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям ГОСТ 30207 и 
ТУ У 33.2-33401202-005:2006 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, монтажа, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации счетчиков - 3 года с момента их продажи. В случае отсутствия отметки о дате продажи, гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты выпуска.

## 4.3 При поставке на экспорт предприятие-изготовитель гарантирует качество счетчиков и их соответствие требованиям руководства по эксплуатации в течение 3 лет с момента проследования счетчиков через Государственную границу Украины  при соблюдении заказчиком условий эксплуатации и хранения в соответствии с настоящими руководством по эксплуатации и при условии сохранности пломбировки предприятия-изготовителя.

## 4.4 В случае выхода из строя или несоответствия счетчиков требованиям настоящего руководства по эксплуатации в период гарантийного срока эксплуатации, счетчики должны быть отремонтированы организацией, уполномоченной производить гарантийный ремонт или заменены предприятием-изготовителем.

4.5 При нарушении контрольной пломбы предприятия-изготовителя, при наличии механических повреждений цоколя, кожуха, зажимной платы либо следов интенсивного нагрева на ней или при нарушении правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, счетчики снимаются с гарантии и ремонт производится за счет потребителя.

4.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за счетчики отказавшие при эксплуатации из-за неправильного подключения.

## 4.7 Послегарантийный ремонт должен производиться организацией, уполномоченной производить ремонт или предприятием-изготовителем по отдельному договору.

4.8 Гарантийный срок хранения – 1 год с момента отгрузки счетчиков.

5 Комплектность

### В комплект поставки должны входить:

- счетчик электрической энергии  НІК 2301 
    (одно  из  исполнений  в соответствии с заказом)				1 шт.;

- руководство по эксплуатации 						1 экз.;

- паспорт										1 экз.;

- потребительская тара								1 шт.

6 Сведения об упаковке

6.1 Подготовленный к упаковке счетчик помещают в потребительскую тару, представляющую собой коробку из гофрированного картона по ГОСТ 7373.

6.2 Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и паспорт) должна быть уложена в потребительскую тару вместе со счетчиком.

## 7 Требования безопасности

7.1 Осуществлять установку, демонтаж, поверку счетчиков могут только организации имеющие соответствующие полномочия.

7.2 Установка и демонтаж счетчиков в точках учета должна проводится персоналом с квалификационной группой по правилам безопасной эксплуатации электроустановок потребителей - не ниже третьей.

7.3 Подключение и отключение счетчика от сети должно осуществляться при отключенном напряжении сети, должна быть предусмотрена защита от случайного включения напряжения в сети.

7.4 Запрещается вешать на счетчик посторонние предметы, наносить удары по корпусу счетчика.

# 8 Методика поверки

# Настоящая методика поверки утверждена. Первым заместителем генерального директора Укрметртестстандарта Н.С. Жалдаком  04.01.2007 г.

# 8.1 Сфера применения

Настоящая методика предназначена для проведения первичной и периодической поверки счетчиков электрической энергии НІК 2301 и устанавливает условия, объем и методы поверки, а также порядок оформления результатов поверки.

Методика разработана в соответствии с требованиями ДСТУ 2708, ДСТУ 4116, ГОСТ 30207, ГОСТ 22261 и РМГ 51-2002.

# Межповерочный интервал – не более 16 лет.

# 8.2 Нормативные ссылки

В этой методике поверки есть ссылки на такие нормативные документы:

ДСТУ 2708:2006 Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

# ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

# 8.3 Операции поверки

8.3.1 При проведении первичной и периодической поверки счетчиков должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.

# Таблица 3

| Наименование операции | Проведение операции при |
| --- | --- |
|  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | Да | Да |
| 2 Проверка электрической прочности изоляции | Да | Нет |
| 3 Проверка сопротивления изоляции | Да | Да |
| 4 Опробование | Да | Да |
| 5 Проверка правильности работы счетного механизма | Да | Да |
| 6 Проверка отсутствия самохода | Да | Да |
| 7 Проверка чувствительности | Да | Да |
| 8 Определение основной относительной погрешности | Да | Да |
| 9 Оформление результатов поверки | Да | Да |

8.3.2 При получении отрицательных результатов при проведении любой операции поверка прекращается.

# 8.4 Средства поверки

8.4.1 При проведении поверки должны быть применены рабочие эталоны и средства измерительной техники, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| Номер пункта методики | Наименование средств измерительной техники и их основные технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Барометр БАМ-1. Диапазон измерений от 8 до 106 кПа; ( =( 0,2 кПа |
| п. 8.5 | Психрометр М-34. Диапазон измерений от 10 до 100 %; ( = (3 %; диапазон измерений температуры от минус 30 до 50 (С; ( = (0,2 (С |
|  | Измеритель нелинейных искажений С6-11. Пределы измерения коэффициентов гармоник 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30 % в диапазоне частот 20 Гц – 19,9 кГц; ( = ((0,05·К+0,05) %, где К – предел диапазона измерения |
| 8.5, 8.7.4 – 8.7.6 | Частотомер электронно-счетный Ч3-63. 0,1 Гц – 200 МГц; ( = 1·10–6 |
| п. 8.7.2.1 | Универсальная пробойная установка УПУ-10. Испытательное напряжение до 10 кВ, погрешность воспроизведения напряжения ( 5 % |
| п. 8.7.2.3 | Мегомметр М 4100/3. Испытательное напряжение 500 В. Класс точности 1,0 |
| п. 8.7.4… 8.7.7 | Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ 6800, погрешность измерения энергии ( 0,1 %, напряжение 3×57,7/100 В, 2×100 В, 3×220/380 В, ток от 0,01 А до 100 А, cos ( от 0,5 (инд.) до 1 и от 1 до 0,5 (емк.) |
| пп. 8.7.2.2, 8.7.5, 8.7.6 | Секундомер СОС пр – 2б. Емкость шкалы не менее 60 мин; класс точности 1 |

8.4.2  Все применяемые средства измерительной техники должны иметь действующие свидетельства о поверке в соответствии с ДСТУ  2708 или пройти государственную метрологическую аттестацию в соответствии с ДСТУ 3215.

8.4.3  Разрешается применять при проведении поверки другие средства измерительной техники, которые имеют не худшие метрологические характеристики.

8.5 Условия поверки и подготовка к ней

8.5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха  -  (23 ( 2) оС;

- относительная влажность воздуха -  от 453400  до 80 %;

- атмосферное давление – от 70  до 106,7 кПа;

- частота измерительной сети - (50(0,3) Гц;

- форма кривой напряжения и тока измерительной сети – синусоидальная, с коэффициентом несинусоидальности – не более 2 %;

- отклонение значения фазного напряжения от номинального значения – не
 более (1 %;

- отклонение значения силы тока в фазе от установленного значения не более (1 %;

- значения сдвига фаз для каждого из токов от соответствующего фазного напряжения независимо от коэффициента мощности, не должны отличаться друг от друга более чем на 2 градуса.

8.5.2  Перед определением основной относительной  погрешности счетчик необходимо выдержать во включенном состоянии не менее 20 минут при номинальных значениях силы тока и напряжения.

8.6 Требования безопасности

8.6.1  При поверке счетчиков должны быть соблюдены требования ГОСТ 22261, ГОСТ 12.3.019 и ДНАОП 0.00-1.21-98.

8.6.2 Специалист, осуществляющий поверку счетчиков, должен:

- иметь квалификационную группу не ниже третьей;

- ознакомиться с настоящей инструкцией, эксплуатационной документацией на поверяемые счетчики и средства поверки.

8.7 Проведение поверки

8.7.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчиков следующим требованиям:

- счетчики должны иметь схему подключения;

- маркировка счетчиков должна быть четкой и соответствовать требованиям ГОСТ 30207;

- детали корпуса (цоколь и кожух), и зажимнойая плата и крышка зажимовы не должны иметь механических повреждений;

- в смотровом окне не должно быть трещин;

- зажимы счетчиков должны иметь все винты. Резьбы и шлицы винтов не должны иметь повреждений;

- цифры электромеханического  счетного устройства не должны уходить за пределы окна более чем на 0,12 своей высоты, кроме крайнего правого барабана  (младший разряд);

- наличие и целостность узла для опломбирования;

- комплектность должна соответствовать руководству по эксплуатации.;

- внутри счетчика не должно быть посторонних предметов.

8.7.2 Проверка электрической прочности  и определение сопротивления изоляции.

8.7.2.1 При проверке электрической прочности изоляции испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц подают с универсальная пробойной установки УПУ-10 , увеличивают с нуля до испытательного и уменьшают от испытательно до нуля  плавно в течении не менее 5 секунд. Значение испытательного напряжения должно быть:

- 4 кВ - между всеми цепями тока и напряжения соединенными вместе с одной стороны и испытательным выходом, соединенным с “землей” с другой стороны;

- 2 кВ - между цепями тока, а также между цепями тока с одной стороны, и цепями напряжения с другой стороны для счетчиков трансформаторного включения.

Время увеличения и уменьшения испытательного напряжения не входит в длительность испытательного интервала. Временной интервал испытания 1 минута отсчитывается с момента достижения испытательным напряжением заданного значения при его увеличении.

8.7.2.2 Результат проверки считают положительным, если электрическая изоляция выдерживает испытательное напряжение в течение 1 минуты, при испытании  не произошло пробоя изоляции, функционирует испытательный выход, а основная относительная погрешность  после испытания соответствует требованиям таблицы 6. Появление шума или “короны” не является признаком неудовлетворительных испытаний.

8.7.2.3 Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром, с выходным испытательным напряжением 500 В, между всеми соединенными вместе цепями и землей. Дополнительно для счетчиков трансформаторного включения измеряют сопротивление изоляции между цепями тока, а также между всеми соединенными вместе цепями тока и всеми соединенными вместе цепями напряжения. Результат проверки считают положительным, если измеренное значение  сопротивления изоляции  не менее 20 МОм.

8.7.3 Опробование

8.7.3.1 Подключают цепи напряжения, тока и испытательного выхода счетчика к установке ЦУ 6800 (далее - установка) и устанавливают номинальные фазные напряжения и фазные токи. Схемы подключения счетчиков к установке приведены в эксплуатационной документации на установку.

8.7.3.2 Визуально убеждаются, что работает индикатор функционирования и счетный механизм счетчика.

8.7.3.3 Убеждаются, что работает испытательный выход счетчика. Свидетельством исправности испытательного выхода счетчика является мигание индикатора “ФГ”  и индикация значения погрешности  на стенде установки.

8.7.3.4 Убеждаются, что индикаторы счетчика А, В и С погашены.

Поочередно увеличивают напряжение каждой из фаз А, В и С для счетчиков  НІК 2301 АП1,  НІК 2301 АП2,  НІК 2301 АП3, НІК 2301 АК1, и  фаз А и С для счетчика НИК 2301АТ1, до значения 1,3 Uном,  соответствующий индикатор должен мигать с частотой 2 Гц.

Поочерёдно уменьшают напряжение каждой из фаз до значения 0,7 Uном, для счетчиков НІК 2301 АП1, НІК 2301 АП2, НІК 2301 АП3, НИК 2301 АК1, и до нуля для счетчиков НИК 2301 АТ1 – соответствующие индикаторы должны мигать с частотой 0,5 Гц.

Меняют между собой провода на контактах 2 и 5 счетчика - индикаторы  А, В и С должны последовательно загораться и гаснуть (индикация обратной последовательности подключения фаз).

Поочерёдно в каждой из цепей тока счетчика изменяют направление тока путем замены проводов на зажимах 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9 счетчика  -  одновременно должны мигать индикаторы А, В и С (реверс).

8.7.4  Проверка правильности работы счетного механизма.

8.7.4.1 Подключают счетчик к установке и устанавливают номинальное напряжение, силу тока в соответствии с таблицей 5 и соs ( = 1.

Таблица 5

| Исполнение счетчика | НІК 2301 АП1, НІК 2301 АП2, НІК 2301 АП3 | НІК 2301 АК1 | НІК 2301 АТ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила тока, А | 50 | 10 | 10 |
| Время испытаний | 109 с | 9 мин | 35 мин |

8.7.4.2 В момент срабатывания счетного механизма  нажимают кнопку ПУСК на секундомере и снимают показания измеренной энергии W0 в кВт·ч.

8.7.4.3 Через время указанное в таблице 5 для соответствующих исполнений счетчиков, в момент срабатывания счетного механизма, вновь снимают показания измеренной энергии Wt в кВт·ч.

8.7.4.4 Рассчитывают количество энергии, измеренное счетчиками по 
формуле (1).

А = Wt − W0					 	( 1 )

8.7.4.5 Счетчики считают выдержавшими испытания, если полученное  значение  А     равняется 1 кВт·ч.

8.7.5 Проверка отсутствия самохода

8.7.5.1 Подключают цепи напряжения счетчика к установке и устанавливают напряжения 115 % от номинального, цепи тока должны быть разомкнуты. Частотомер устанавливают в режим счета количества импульсов и подключают по схеме на рисунке 1.

8.7.5.2 Одновременно нажимают кнопку СБРОС на частотомере и кнопку ПУСК секундомера.

8.7.5.3 Через  время ∆t равное восьми минутам снимают показания на  частотомере.

8.7.5.5 Счетчики считают выдержавшими испытания, если частотомер за время наблюдения ∆t зафиксировал не более одного импульса.

Рисунок 1 – Схема соединений при проверке параметров счетчиков

## 8.7.6  Проверка чувствительности

8.7.6.1 Подключают счетчик к установке и устанавливают номинальное напряжение, силу тока 0,004·Iном и соs ( = 1. Частотомер устанавливают в режим счета количества импульсов и подключают по схеме на рисунке 1. Одновременно нажимают кнопку СБРОС на частотомере и кнопку ПУСК секундомера. Через время ∆t равное 70 секундам, для счетчиков  НIК 2301 АП1, НIК 2301 АП2, НIК 2301 АП3, НIК 2301 АК1, и через 5 минут для счетчиков НIК 2301 АТ1 останавливают секундомер и снимают показания частотомера.

8.7.6.2 Счетчики считают выдержавшими испытания, если количество, импульсов зафиксированных частотомером, не менее двух.

8.7.7 Определение основной относительной погрешности

8.7.7.1 Определение основной относительной погрешности при  симметричной трехфазной нагрузке проводят методом образцового счетчика на установке при значениях информативных параметров, указанных в таблице 6. Для счетчиков НІК 2301 АК1, НІК 2301 АТ1 испытания 10, 11 проводят при силе тока 1,5·Іном. Значение информативных параметров входных сигналов счетчиков  и их изменение проводят только с помощью органов управления на пульте управления и стенде установки. Назначение и функции органов упраления приведено в эксплуатационной документации на установку.

Таблица 6

| Номер испытания | Информативные параметры входного сигнала | Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности, % |
| --- | --- | --- |
|  | напряжение | сила тока | соs ( |  |
| 1 | Uном | 0,05∙Іном | 1,0 | ± 1,5 |
| 2 |  | 0,1∙Іном | 1,0 | ± 1,0 |
| 3 |  | 0,1∙Іном | 0,5 (инд.) | ± 1,5 |
| 4 |  | 0,1∙Іном | 0,8 (емк.) | ± 1,5 |
| 5 |  | 0,2∙Іном | 0,5 (инд.) | ± 1,0 |
| 6 |  | 0,2∙Іном | 0,8 (емк.) | ± 1,0 |
| 7 |  | Іном | 1,0 | ± 1,0 |
| 8 |  | Іном | 0,5 (инд.) | ± 1,0 |
| 9 |  | Іном | 0,8 (емк.) | ± 1,0 |
| 10 |  | 8∙Іном * | 1,0 | ± 1,0 |
| 11 |  | 8∙Іном * | 0,5 (инд.) | ± 1,0 |
| 12 |  | IМАКС | 1,0 | ± 1,0 |
| 13 |  | IМАКС | 0,5 (инд.) | ± 1,0 |
| 14 |  | IМАКС | 0,8 (емк.) | ± 1,0 |
| * - Для счетчиков НІК 2301 АК1, НІК 2301 АТ1 испытания проводят при силе тока 1,5·Іном |

8.7.7.2 Результат проверки считают положительным, если основная относительная погрешность не превышает пределов указанных в таблице 6.

8.7.7.3 Определение основной относительной погрешности при однофазной нагрузке проводят при значениях информативных параметров входного сигнала в соответствии с испытаниями  2, 5, 7, 12, 13 таблицы 6. Испытательный ток подается в цепь тока каждой фазы поочередно. Основная относительная погрешность должна быть не более ± 2 %.

8.7.7.4 Результат проверки считают положительным, если основная относительная погрешность счетчиков при симметричной трехфазной нагрузке не превышает приведенной в таблице 6, при однофазной нагрузке не превышает ± 2 %, а разность между значениями погрешности в процентах при однофазной и симметричной трехфазной нагрузках, при номинальном токе и соs ( = 1, не превышает ( 1,5 %.

8.8 Оформление результатов проверки

8.8.1 Результаты поверки заносят в протокол. Форма протокола поверки приведена в приложении В.

8.8.2 Счетчик, прошедший поверку с положительным результатом, признают годным к эксплуатации, его пломбируют с нанесением оттиска поверительного клейма, место для пломбы указано в приложении А. Поверку оформляют записью в Паспорте с указанием даты поверки.

8.8.3 Счетчик, прошедший поверку с отрицательным результатом, признается непригодным к применению.

При проведения первичной поверки делается соответсвующая запись в протоколе, при проведении периодической поверки предыдущее поверительное клеймо гасят, а на счетчик оформляют справку о непригодности по форме приложения Б  ДСТУ 2708.

8.8.4 Если оттиск поверительного клейма поврежден, счетчик считается не поверенным.

9 Порядок возврата счетчиков изготовителю

9.1 Если сбои не могут быть устранены на месте, счетчик должен быть возвращен предприятию-изготовителю для ремонта или замены. При возврате счетчика предприятию-изготовителю к нему должен быть приложен его паспорт с отметкой организации, готовящей счетчик к эксплуатации, и кратким описанием неисправности.

9.2 О замеченных недостатках счетчиков просим информировать изготовителя   ООО “НІК – ЕЛЕКТРОНІКА”.

Изготовитель:

## ООО “НІК- ЕЛЕКТРОНІКА”

Ул. Полярная 20,

г. Киев, Украина

Тел /Факс: (044) 248-74-71, (044) 501-65-76

E-mail: info@nikel.com.ua

www.nik.net.ua

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

# Габаритные и установочные размеры счетчиков НІК 2301

# Pисунок А.1

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

# Схемы подключения счетчиков НІК 2301

Pисунок Б.1 - Схема подключения счетчиков  НІК 2301 АП1, НІК 2301 АП2,  НІК 2301 АП2

Рисунок Б.2 - Схема подключения счетчиков НІК 2301 АК1

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.3 - Схема подключения счетчиков НІК 2301 АТ1

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

# Форма протокола поверки

Протокол поверки  № 				Дата

Место проведения поверки

Счетчик 						 Класс точности

Год выпуска 						 Заводской номер

Номинальное напряжение

Номинальная (максимальная) сила тока тока

Предприятие-изготовитель

Принадлежит

Условия поверки:

- температура окружающего воздуха 						        (С;

- относительная влажность воздуха 						         %;

- атмосферное давление 								         кПа;

- частота сети питания  								          Гц;

- коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения 	______         %.

Рабочий эталон, применяемый при поверке:

название , условное обозначение, зав. номер, основные метрологические характеристики

Рабочие СИТ и испытательное оборудование, применяемые при поверке

название, условное обозначение

1  Результат внешнего осмотра

(соответствует, не соответствует)

2  Проверка электрической прочности изоляции

(соответствует, не соответствует)

3  Проверка электрического сопротивления изоляции

(соответствует, не соответствует)

4  Опробование

(соответствует, не соответствует)

5  Проверка правильности работы счётного механизма

(соответствует, не соответствует)

6 Проверка  отсутствия самохода

(соответствует, не соответствует)

7 Проверка порога чувствительности

(соответствует, не соответствует)

8  Результаты определения основной относительной погрешности

8.1 Основная относительная погрешность при симметричной нагрузке

| Номер испытания | Информативные параметры входного сигнала | Основная относительная погрешность, % |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, ток в фазе | сила тока | соs ( | допускаемое значение | действительное значение |
| 1 | А,В,С | 0,05·Іном | 1,0 | ± 1,5 |  |
| 2 |  | 0,1·Іном | 1,0 | ± 1,0 |  |
| 3 |  | 0,1·Іном | 0,5 (инд.) | ± 1,5 |  |
| 4 |  | 0,1·Іном | 0,8 (емк.) | ± 1,5 |  |
| 5 |  | 0,2·Іном | 0,5 (инд.) | ± 1,0 |  |
| 6 |  | 0,2·Іном | 0,8 (емк.) | ± 1,0 |  |
| Продолжение приложения В |
| Номер испытания | Информативные параметры входного сигнала | Основная относительная погрешность, % |
|  | Номинальное напряжение, ток в фазе | сила тока | соs ( | допускаемое значение | действительное значение |
| 7 | А, В, С | Іном | 1,0 | ± 1,0 |  |
| 8 |  | Іном | 0,5 (инд.) | ± 1,0 |  |
| 9 |  | Іном | 0,8 (емк.) | ± 1,0 |  |
| 10 |  | 8·Іном * | 1,0 | ± 1,0 |  |
| 11 |  | 8·Іном * | 0,5 (инд.) | ± 1,0 |  |
| 12 |  | Iмак | 1,0 | ± 1,0 |  |
| 13 |  | Iмак | 0,5 (инд.) | ± 1,0 |  |
| 14 |  | Iмак | 0,8 (емк.) | ± 1,0 |  |
| * – Для счетчиков НІК 2301 АК1, НІК 2301 АТ1 испытания проводят при силе тока 1,5·Іном |

8.2 Основная относительная погрешность при однофазной нагрузке

| Номер испытания | Информативные параметры входного сигнала | Основная относительная погрешность, % |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, ток в фазе | сила тока | соs ( | допускаемое значение | действительное значение |
| 15 | А | 0,1·Іном | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 16 |  | 0,2·Іном | 0,5 (инд.) | ± 2,0 |  |
| 17 |  | Іном | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 18 |  | Імакс | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 19 |  | Імакс | 0,5 (инд.) | ± 2,0 |  |
| 20 | В | 0,1·Іном | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 21 |  | 0,2·Іном | 0,5 (инд.) | ± 2,0 |  |
| 22 |  | Іном | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 23 |  | Імакс | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 24 |  | Імакс | 0,5 (инд.) | ± 2,0 |  |
| 25 | С | 0,1·Іном | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 26 |  | 0,2·Іном | 0,5 (инд.) | ± 2,0 |  |
| 27 |  | Іном | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 28 |  | Імакс | 1,0 | ± 2,0 |  |
| 29 |  | Імакс | 0,5 (инд.) | ± 2,0 |  |

| 8.3 Разность в значениях основной относительной погрешности, % |
| --- |
| полученных при испытаниях под номерами | допускаемое значение | действительное значение |
| 17 и 7 | ± 1,5 |  |
| 22 и 7 | ± 1,5 |  |
| 27 и 7 | ± 1,5 |  |

Вывод

(годен/ не годен)

Поверитель

(должность) 	                         (подпись)		        (фамилия и инициалы)

(оттиск клейма)

# Text boxes

Продолжение таблицы 6